A5501 MIX-batch 10/2006

MIESZALNIK PRÓŻNIOWY Mix ( INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

1.0  OPIS URZĄDZENIA

Mieszalnik próżniowy MIX to urządzenie elektryczne, opracowane specjalnie do sporządzania mieszanek gipsowych (gips dentystyczny, modelarski), alginianowych i silikonowych, stosowanych w laboratoriach i gabinetach dentystycznych oraz jubilerstwie. Zapewnia uzyskanie mieszanki bez pęcherzy, pod warunkiem przestrzegania wymaganego czasu mieszania i trybu pracy.

MIX można zamontować na ścianie lub umieścić na stojaku.

Dzięki szerokiemu wyborowi kubków - od 200 cm3 do 2000 cm3 – mieszalnik jest w stanie sprostać wszystkim potrzebom.

W pełni wyposażone urządzenie dostarczane jest z kompletem akcesoriów, pracuje szybko i płynnie i jest uniwersalne oraz wytrzymałe. Mieszalnik MIX posiada motoreduktor napędzający bezpośrednio wał śruby oraz całkowicie bezobsługową, bezsmarową („suchą”) tłokową pompę próżniową, zabezpieczoną przez skuteczny układ filtrujący.

| Elementy sterujące i główne elementy A Wyłącznik główny B Zespół gniazdo-uchwyt bezpiecznikowy C wyłącznik uruchamiający pompę próżniową D zawór zwalniania próżni E otwór odpowietrzający F manometr próżniowy G przycisk włączający silnik H lampka kontrolna regulatora czasowego I przycisk do nastawiania sekund L przycisk do nastawiania minut M wyświetlacz wskazujący czas mieszania N wlot zasysania Standardowe akcesoria dostarczane z urządzeniem: - kabel zasilający z wtyczką i wtykiem gniazdowym (29) - kubek 450 cm3 z przykrywką i mieszadłem (30-37) - klucz 5 mm do śruby regulacyjnej (28) - wspornik do montażu naściennego (27) Akcesoria dostępne na życzenie: - kubek 2000 cm3 z przykrywką i mieszadłem - kubek 1000 cm3 z przykrywką i mieszadłem - kubek 200 cm3 z przykrywką i mieszadłem - kubek 200 cm3 z przykrywką i specjalnym mieszadłem do mieszanek alginianowych i silikonowych. | 200 cm3 – 200 cm3 specjalny. – 450 cm3 standardowy – 1000 cm3 - 2000 cm3 |
| --- | --- |

2.0  ODNOŚNE PRZEPISY TECHNICZNE I PROCEDURY TESTOWANIA

Mieszalnik MIX jest produkowany seryjnie przez C.I.E. DENTALFARM zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i zasadami bezpieczeństwa określonymi w unijnej dyrektywie dotyczącej maszyn 89/392/EWG.

Każde urządzenie podlega dokładnemu sprawdzeniu oraz standardowej procedurze pełnych testów kontrolnych, po czym sprawdza się je na automatycznym stanowisku do badań (Model TS48 Elektrotech. Laboratorium Postfach D-7015 KORNTAL 1), wykonując, w podanej kolejności:

(	badanie wytrzymałości dielektrycznej

(	sprawdzenie przewodu ochronnego

(	badanie odporności izolacji

(	próbę zwarciową

i drukuje raport potwierdzający zgodność z wymaganymi wartościami granicznymi.

A5501 MIX-batch 10/2006

3.0  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga: Aby zapobiec śmiertelnemu porażeniu prądem elektrycznym i obrażeniom oraz nie dopuścić do niebezpieczeństwa powstania pożaru, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować poniższe środki ostrożności.

1.	Utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy – nieład w miejscu pracy stwarza zagrożenie 	wypadkowe.

2.	Warunki środowiskowe – nie wystawiać urządzeń elektrycznych na deszcz. Nie używać urządzeń elektrycznych w miejscach zawilgoconych lub mokrych, ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.

3.	Ochrona przed porażeniem elektrycznym – unikać nawet chwilowego kontaktu z uziemionymi elementami i urządzeniami, konkretnie z rurami, grzejnikami i lodówkami.

4.	Nie dopuszczać dzieci do urządzenia – nie zezwalać osobom postronnym na dotykanie kabla zasilającego i urządzenia. Nie dopuszczać osób postronnych, zwłaszcza dzieci, do stanowiska pracy.

5.	Przechowywanie urządzenia – umieścić urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

6.	Nie przeciążać urządzenia – każda maszyna działa najlepiej i pracuje bezpieczniej, jeżeli pracuje w zakresie wartości znamionowych podanych na etykiecie.

7.	Dobór urządzenia – nie używać urządzeń małej mocy lub nieodpowiednich akcesoriów do prac wymagających mocniejszego sprzętu. Nie używać urządzeń do innych celów i do innych prac niż te, do jakich są przeznaczone.

8.	Odzież robocza – podczas pracy nosić stosowną odzież. Nie nosić odzieży źle dopasowanej lub z luźnymi rękawami.

9.	Nosić gogle ochronne – należy zawsze zakładać gogle, a gdy podczas pracy powstają pyły, także maskę.

10.	Uwagi na temat kabla zasilającego – nie podnosić ani nie ciągnąć urządzenia za kabel zasilający. Odłączając kabel od gniazdka chwytać za wtyczkę, a nie za kabel. Chronić kabel zasilający przed wysoką temperaturą, kontaktem z olejem i ostrymi krawędziami.

11.	Poprawnie zamocować obrabiany przedmiot – dopilnować, aby obrabiany detal był dobrze zamocowany i  unieruchomiony. Podczas pracy zawsze trzymać urządzenie obiema rękami.

12.	Bezpieczna postawa podczas pracy - podczas pracy zachowywać zawsze prawidłową postawę, zapewniającą stałe utrzymanie równowagi.

13.	Dbać o urządzenie i narzędzia – warunkiem poprawnej pracy urządzenia jest używanie dobrze naostrzonych i czystych narzędzi. Wymiany narzędzi należy dokonywać ściśle według wskazań zamieszczonych w odpowiedniej części instrukcji dotyczącej konserwacji. Regularnie sprawdzać kabel zasilający i w razie stwierdzenia uszkodzenia zlecić wymianę doświadczonemu pracownikowi. Co pewien czas sprawdzić przedłużacze i wymienić je w razie uszkodzenia. Uchwyty i elementy do sterowania pracą urządzenia muszą być suche i czyste.

14.	Wymiana narzędzi roboczych – przed jakąkolwiek naprawą urządzenia lub wymianą narzędzi (na przykład ostrzy, końcówek i wszelkich części zużywających się) należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

15.	Nie pozostawiać kluczy i innych narzędzi na maszynie – przed włączeniem urządzenia upewnić się, że nie pozostało na nim żadne narzędzie używane do prac serwisowych.

16.	Unikać przypadkowego uruchomienia urządzenia – przed połączeniem kabla zasilającego do sieci upewnić się, że wyłącznik główny znajduje się w pozycji wyłączenia.

17.	Nie używać tego urządzenia na wolnym powietrzu – to urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynków, w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

18.	Zachować szczególną uwagę podczas pracy – nie odrywać nigdy uwagi od wykonywanej pracy. Każde niedopatrzenie może spowodować wypadek. Jeżeli pracuje równocześnie kilka osób, powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora i maszyny.

19.	Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone – przed użyciem maszyny skontrolować dokładnie skuteczność i poprawność działania urządzeń ochronnych, a także sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych części. Sprawdzić funkcjonowanie części ruchomych, czy nic nie blokuje ich działania. Upewnić się, czy żadna część nie jest uszkodzona oraz czy wszystkie elementy zamontowano w prawidłowy sposób i czy warunki, które mogą mieć wpływ na eksploatację maszyny są idealne. Naprawy urządzeń ochronnych i wymiany części uszkodzonych może dokonać tylko autoryzowany punkt serwisowy, chyba że w instrukcji obsługi podano inaczej.

20.	Uwaga – dla swojego własnego bezpieczeństwa używać wyłącznie narzędzi i akcesoriów, które przedstawiono w instrukcji obsługi lub które są oferowane w katalogu produktów. Stosowanie innych narzędzi i akcesoriów, zamiast zalecanych w instrukcji lub w katalogu, może doprowadzić do wypadku.

21.	Powierzać naprawę urządzenia tylko wykwalifikowanym pracownikom - to urządzenie elektryczne jest zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Urządzenia elektryczne można naprawiać tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.

4.0  INSTRUKCJA INSTALACJI

| Wykonać opisane niżej czynności, zależnie od wybranego wariantu instalacji urządzenia. W przypadku montażu naściennego wykorzystać w charakterze szablonu wiertarskiego wspornik (X) dostarczony wraz z urządzeniem (zalecaną wysokość montażu podano na rysunku). Przytwierdzić wspornik za pomocą kołków stalowych o średnicy co najmniej Ø 8mm. Oprzeć urządzenie na należycie zamontowanym wsporniku i przymocować dostarczonymi śrubami, dokręcając je odpowiednim kluczem. W przypadku ustawienia urządzenia na stole przytrzymać je poziomo i przykręcić podporę (Y – dostarczana w stanie niezmontowanym, kod pozycji 5501001) śrubami dostarczonymi wraz z mieszalnikiem, dokręcając je odpowiednim kluczem. Przed podłączeniem zasilania upewnić się, że napięcie znamionowe na etykiecie odpowiada napięciu w sieci i że uziemienie jest skuteczne. Włożyć wtyczkę dostarczonego kabla zasilającego do odpowiedniego gniazdka – czynność tę wolno wykonać tylko wtedy, gdy wyłącznik główny znajduje się w położeniu wyłączenia. Zasilanie urządzenia musi odpowiadać warunkom określonym w stosownych instrukcjach przez firmę C.I.E. DENTALFARM, która nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za podłączenie mieszalnika. Kabel dostarczony wraz z urządzeniem jest atestowany, trudnopalny i ma przekrój przewodów dostosowany do maksymalnej wartości pobieranego prądu (podanej w danych technicznych). Dostarczony kabel ma 2 m długości. Jeżeli okaże się, że trzeba użyć dłuższego kabla, należy sprawdzić: - czy przekrój kabla jest dobrany odpowiednio do jego długości i czy odpowiada co najmniej długości kabla dostarczonego z urządzeniem; - czy ułożenie kabla nie stwarza niebezpieczeństwa uszkodzeń; - czy podłączenie do zasilania elektrycznego jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej. |  |
| --- | --- |

A5501 MIX-batch 10/2006

5.0  INSTRUKCJA OBSŁUGI

Operator musi stać przodem do urządzenia, trzymając kubek w jednej ręce i obsługując drugą ręką elementy służące do sterowania umieszczone z przodu mieszalnika.

|  | Zalecana kolejność postępowania: 1) włączyć urządzenie wyłącznikiem uruchamiającym (A) 2) nastawić czas mieszania stosownie do rodzaju materiału (przyciski I i L) 3) napełnić kubek wymaganą ilością materiału/płynu i zamknąć przykrywką z mieszadłem. 4) upewnić się, czy zawór spustowy (D) jest zamknięty (dźwignia w położeniu poziomym) i nacisnąć wyłącznik C, aby uruchomić pompę próżniową. 5) kubek z przykrywką włożyć we wlot zasysania (N) w dolnej części mieszalnika. Jeżeli nie uda się od razu uzyskać pozycji zasprzęglenia, należy powoli obracać kubek aż do poprawnego osadzenia go na sprzęgle - - przez cały czas uważać, żeby przykrywka dokładnie przylegała do złącza. 6) delikatnie popchnąć kubek do góry, aby umożliwić uszczelnienie wlotu. 7) gdy próżniomierz (F) wskaże podciśnienie przekraczające -0,4 bar, można już nie trzymać kubka, który będzie teraz utrzymywany na swoim miejscu w wyniku działania próżni. 8) nacisnąć przycisk G, aby rozpocząć mieszanie. |
| --- | --- |

| Ważne: | Z włączeniem mieszania należy wstrzymać się aż do chwili, gdy próżnia osiągnie najwyższy poziom. |
| --- | --- |

9)	po upływie nastawionego czasu mieszania mieszadło się zatrzyma. Sygnał brzęczyka poinformuje o zakończeniu mieszania próżniowego.

10)	wyłączyć pompę (C), chwycić kubek i - jako ostatnią czynność – otworzyć zawór spustowy, co spowoduje zwolnienie kubka na skutek wprowadzenia powietrza do układu.

| Uwaga: | Nie wolno nigdy przestawiać dźwigni zaworu spustowego podczas pracy, ponieważ spowoduje to odłączenie kubka od obudowy mieszalnika. |
| --- | --- |

| Ważne: | W razie nagłego wyłączenia prądu podczas pracy wszystkie podzespoły przestaną działać, a nastawa czasu mieszania zostanie skasowana. Próżnia zapewni jeszcze przez kilka minut przytrzymanie kubka, zalecamy jednak odłączenie go od mieszalnika możliwie jak najszybciej. |
| --- | --- |

6.0  INSTRUKCJA KONSERWACJI OKRESOWEJ

Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy urządzeniu niepracującym i odłączonym od sieci zasilającej.

6.1  Kabel zasilający

Sprawdzać regularnie stan kabla zasilającego i w razie stwierdzenia uszkodzenia zlecić jego wymianę doświadczonemu technikowi.

6.2  Smarowanie

Sprawdzać regularnie, czy mieszadło połączone z przykrywką kubka obraca się bez oporów. Do wnętrza kubka mogą przeniknąć materiały z zewnątrz i utworzyć twardy osad, utrudniający obracanie się mieszadła. W takim przypadku należy zdemontować mieszadło, odkręcając nakrętkę u góry (31). Wyczyścić dokładnie i nasmarować olejem, po czym zmontować zespół z powrotem i sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.

Dobrą praktyką jest zwilżenie olejem złącz z o-ringami, zarówno w kubku, jak i na wlocie zasysania (34 - 21). Wewnątrz mieszalnika nie ma żadnych elementów wymagających smarowania.

6.3  Wymiana filtra (12)

Wymianę filtra należy powierzyć wyłącznie doświadczonemu pracownikowi technicznemu. Filtr należy wymieniać regularnie, co najmniej co 2000 cykli lub w każdym przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia, na przykład wtedy, gdy pomimo wskazywania przez manometr prawidłowego poziomu podciśnienia nie może ono utrzymać kubka.

6.4  Czyszczenie

Utrzymywać urządzenie w dobrym stanie technicznym i czystości. Niezmiernie ważne jest dokładne oczyszczenie kubka po każdym użyciu mieszalnika – nie wolno pozostawić wewnątrz żadnych resztek.

7.0  DIAGNOSTYKA USTEREK

Wszystkie czynności opisane poniżej należy wykonywać przy urządzeniu całkowicie odłączonym od zasilania.

Nie wolno wykonywać żadnych prac konserwacyjnych, regulacji i napraw, których nie ujęto w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji. W celu uzyskania szczegółowych zaleceń lub pomocy, proszę kontaktować się z naszym specjalnie przeszkolonym personelem technicznym.

| Symptomy usterki | Prawdopodobna przyczyna | Sposób postępowania |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie nie daje się uruchomić. | Brak zasilania urządzenia. | Sprawdzić, czy kabel zasilający podłączono prawidłowo zarówno do gniazda w urządzeniu, jak i do gniazdka sieciowego. |
| Mieszadło nie obraca się swobodnie w przykrywce | O-ring na trzpieniu wymaga nasmarowania, albo między trzpień i gniazdo przedostały się jakieś cząstki. | Zdemontować mieszadło, wyczyścić i nasmarować trzpień i złącze z o-ringiem, następnie zmontować z powrotem. |
| Mieszalnik z trudnością utrzymuje przyssany kubek (manometr nie wskazuje podciśnienia). | Złącza z o-ringiem na kubku i wlocie zasysania są zabrudzone lub suche, w wyniku czego uszczelnienie nie jest skuteczne. | Oczyścić dokładnie z wszelkich pozostałości, a następnie delikatnie nasmarować olejem. Tak samo dokładnie wyczyścić powierzchnie, po których ślizgają się o-ringi, a w przypadku ich uszkodzenia wymienić odpowiednie elementy (proszę skontaktować się z wykwalifikowanym personelem). |
| Mieszalnik, mimo że jest uruchomiony, nie utrzymuje kubka. | Filtr zatkany lub zablokowany. | Wymienić filtr (proszę skontaktować się z wykwalifikowanym personelem) |
|  | Powietrze przepływa przez układ pneumatyczny. | Proszę skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. |

A5501 MIX-batch 10/2006

8.0  SCHEMAT POŁĄCZEŃ

| OZNACZENIE | OPIS |
| --- | --- |
| IN | Zespół wtyczka-Oprawa bezpiecznikowa |
| IG | Wyłącznik główny |
| IP | Wyłącznik pompy |
| T | Elektroniczny regulator czasowy (timer) |
| F1 | Bezpiecznik sieciowy 2A |
| TR | Transformator |
| PR | Prostownik mostkowy |
| PV | Pompa próżniowa, odśrodkowa |
| M | Motoreduktor 24V DC (prądu stałego) |

9.0  RYSUNEK URZĄDZENIA I SPIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH - tabele 1 i 2

| OZNACZENIE | KOD | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5501010 | Panel sterowania |
| 2 | 5501100 | Manometr próżniowy |
| 3 | - | - |
| 4 | 5501102 | Elektroniczny regulator czasowy (timer) |
| 5 | 5501104 | Zabezpieczony żółty wyłącznik dwubiegunowy |
| 6 | 5501105 | Zawór kulowy |
| 7 | 5501106 | Tłumik hałasu przepływającego gazu, 1/8” |
| 8 | 5501020 | Wlot zasysania, z PVC |
| 9 | 5501001 | Stojak |
| 10 | 5501154 | Gumowa stopka |
| 11 | 5501101 | Wspornik manometru próżniowego |
| 12 | 5501107 | Filtr na ssaniu |
| 13 | 5501108 | 3-drogowa złączka rurowa z tworzywa sztucznego |
| 14 | 5501109 | Przewód rurowy zasysania |
| 15 | 5501009 | Emaliowana obudowa |
| 16 | 5501103 | Zabezpieczony zielony wyłącznik dwubiegunowy |
| 17 | 5501112 | Zespół wtyczka-oprawa bezpiecznikowa |
| 18 | 5501150 | Motoreduktor 400 obr./min |
| 19 | 5501152 | Transformator 50 VA |
| 20 | 5501153 | Uszczelnienie olejowe 18 x 10 x 6 |
| 21 | NPOR4312 | O-ring OR 4312 w miejscu połączenia |
| 22 | 5501021 | Sprzęgło |

A5501 MIX-batch 10/2006

10.0  RYSUNEK URZĄDZENIA I SPIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH  - tabele 3 i 4

| OZNACZENIE | KOD | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 24 | 5501111 | Szary filtr tłumika |
| 25 | 5501110 | Pompa próżniowa |
| 26 | 5501151 | Prostownik mostkowy |
| 27 | 5501668 | Wspornik do montażu naściennego |
| 28 | 5501119 | Klucz 5 mm do śruby regulacyjnej |
| 29 | NEV013 | Kabel zasilający z wtyczką i wtykiem gniazdowym |
| 30 | 5501118 | Niebieski filtr wstępny |
| 31 | - | Nakrętka M8 samozabezpieczająca się |
| 32 | NPOR112 | O-ring OR 112 w miejscu połączenia |
| 33 | 5501023 | Przykrywka kubka |
| 34 | NPOR4437 | O-ring OR 4437 w miejscu połączenia |
| 35 | 5501022 | Trzpień ze stali nierdzewnej |
| 36 | 5501029 | Korpus kubka |
| 37 | 5501025 | Mieszadło ze stali nierdzewnej |
| - | 5501002 | Kompletny kubek 200 cm3 |
| - | 5501003 | Kompletny kubek 200 cm3 ze specjalnym mieszadłem do mieszanek alginianowych i silikonowych |
| - | 5501004 | Kompletny kubek 450 cm3 |
| - | 5501005 | Kompletny kubek 1000 cm3 |
| - | 5501006 | Kompletny kubek 2000 cm3 |

A5501 MIX-batch 10/2006

11.0  DANE TECHNICZNE

| Opis | Jednostka miary | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Motoreduktor |  | Typu przekładniowego |
| Pompa próżniowa |  | tłokowa - sucha |
| Pobór mocy | wat | 140 |
| Pobór prądu | amper | 0,75 |
| Obroty mieszadła | obr./min. | 380 |
| Poziom próżni | bar | 0,85 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 220 x 250 x 430 |
| Ciężar | kg | 12 |

| To urządzenie zostało zaklasyfikowane zgodnie z międzynarodowymi przepisami do kategorii AEE (sprzęt elektroniczny i elektryczny, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od przepływu prądu elektrycznego lub obecności pola elektromagnetycznego) i w konsekwencji, po zakończeniu okresu użytkowania, nie może być ono traktowane jako zwykły odpad i należy je utylizować oddzielnie, zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE. |  |
| --- | --- |

C.I.E. DENTALFARM s.r.l. Via Susa, 9/a -10138 TURYN – WŁOCHY ( OBSŁUGA HANDLOWA-SERWIS TECHNICZNY - (+39) 011/4346588 ( SERWIS POSPRZEDAŻNY - 011/4346632 ( FAKS 011/4346366 Email: info@dentalfarm.it Strona internetowa: www.dentalfarm.it